福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | ## 项目名称：超低温冰箱、标本冷藏柜、无线冷链监控管理系统、液氮罐等项目综合调研 |
| 2 | 调研报名时间：2025年11月19日至11月26日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间：2025年11月27日下午14点30分 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。 调研会现场提交纸质调研文件正本 1份，副本2份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科（见福便利楼上三楼）办公室五

邮  编： 350014

报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求

一、采购内容

| 项目序号 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 超低温冰箱1 | 5套 | 50 |
| （二） | 超低温冰箱2 | 1套 | 10 |
| （三） | 超低温冰箱3 | 1套 | 9 |
| （四） | 标本冷藏柜 | 4套 | 10 |
| （五） | 无线冷链监控管理系统 | 1套（68个位点） | 22 |
| （六） | 液氮罐 | 1套 | 0.5 |

- 技术功能及服务要求

（一）：超低温冰箱1

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 超低温冰箱1（5套） | - 用并联式双独立制冷系统，提供彩页等佐证材料 - 温度范围-40°C～-86°C可调节，显示温精度0.1℃ - 支持APP/小程序实时传输冰箱温度数据 - 6*104 2mL标准冻存管容量 - ≥10寸智能触控屏 - 工程师按季度上门除霜，按年度上门温度校准 |

（二）：超低温冰箱2

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| （二） | 超低温冰箱2（1套） | 1.支持APP/小程序实时传输冰箱温度数据 2.具有远程超温报警提醒功能 3.存放管数≥3万支 4.≥7寸智能触控屏 5.工程师按季度上门除霜 6.厂家按年度对冰箱温控系统进行校准 |

（三）：超低温冰箱3

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| （三） | 超低温冰箱3（1套） | 1.有效容积：850L-900L 2.双独立制冷系统 3.温度范围-40°C～-86°C可调节 4.工程师按季度上门除霜 5.厂家按年度对冰箱温控系统进行校准 |

（四）：标本冷藏柜

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| （四） | 标本冷藏柜（4套） | - 材质耐用抗腐蚀； - 中空双层玻璃门,门具备密封条结构，可自动回归； - 环保制冷剂，运行噪音低； - 温度均匀性≤±5℃，无需手工除霜； - 温度控制范围-5-10℃或更广，温度感应精度≤0.3℃，湿度感应精度≤1％； - 具备温湿度自动记录存储功能，数据可通过USB接口导出； - 具有多重故障报警功能。 |

（五）：无线冷链监控管理系统

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| （五） | 无线冷链监控管理系统（1套，68个位点） | 1.温度范围：-80℃～+60℃；湿度范围：0～100%，温度偏差≤0.5℃，湿度偏差≤5.0%，需提供第三方检测机构出具的校准报告。 2.内置可充电电池，断电也可应急使用24小时以上，具备断点续传功能。 3.可自主设定时间频率进行数据采集，免费支持5年数据传输。 4.监控系统可进行云端存储，可通过浏览器、微信进行操作和访问。 5.服务器需具有自检功能，可根据不同时间段发送数据并统计和展示。 6.需支持微信、短信、电话等多种报警方式，支持报警方式设定及报警人设定，支持报警恢复通知。 |

（六）：液氮罐

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| （六） | 液氮罐（1套） | 1.用于肿瘤标本的保存和转运 2.容量约30L |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请按照附件线上报名教程要求上传携带加盖公章的项目文件回执单（pdf格式）、产品彩页（pdf格式）、参与人员授权等相关授权（pdf格式）、厂家授权（pdf格式）、医疗器械注册证（pdf格式）、营业执照（pdf格式）、医疗器械经营许可证（pdf格式）、医疗器械生产许可证（pdf格式）、报名联系人近半年医社保证明（需同一界面同时显示人员和公司名称）（pdf格式）。

2、论证会时提交相关材料纸质胶装1正2副。报名多个项目的按项目序号分别制作调研材料。调研材料内容包含但不限于：以上报名文件所含内容及以下所提及内容。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、提供能体现设备使用年限的有效证明，如设备铭牌等。

7、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

8、提供参数对比数据表

9、以上所提供设备参数为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

| 项目序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日